CITO TEST Myoglobin

# Імунохроматографічний тест на визначення міоглобіну

# (цільна кров/сироватка/плазма)

# Інструкція

Швидкий однокроковий  тест для якісного визначення міоглобіну  в цільній крові, сироватці, плазмі.

Для професійної  in vitro діагностики.

Використання

Тест для визначення міоглобіну (цільна кров/сироватка/плазма) є швидким імунохроматографічним аналізом для якісного визначення  міоглобіну в цільній крові, сироватці чи плазмі з метою діагностики інфаркту міокарда (ІМ).

Коротке пояснення

Міоглобін є гемовим білком, який знаходять в скелетній та серцевій мускулатурі і має молекулярну вагу 17.8 кДa. Вміст його становить біля 2% від загальної кількості білків м’язів. Міоглобін відповідає за транспорт кисню в клітини м’язів. Коли клітини м’язів пошкоджуються, міоглобін, завдяки відносно малому розміру, швидко звільнюється в кров. При некрозі тканин, що має місце при інфаркті міокарду, міоглобін є першим із маркерів, який значно підвищується протягом 2-4 годин і досягає пікового рівня  через 9-12 годин, а потім  знову повертається до нормального рівня  через 24-36 годин від початку інфаркту. За даними досліджень майже на 100% відсутність інфаркту міокарду була підтверджена визначенням рівня міоглобіну в певний період після початку появи симптомів.

Тест на визначення міоглобіну (цільна кров/сироватка/плазма) є простим у використанні тестом для визначення міоглобіну в цільній крові, сироватці, плазмі. Мінімальний рівень визначення міоглобіну становить  50 нг/мл.

Принцип

Тест на визначення міоглобіну (цільна кров/сироватка/плазма)  є якісним, мембранним  імуноаналізом для визначення міоглобіну в цільній крові, сироватці чи плазмі. Під час тестування цільна кров, сироватка чи плазма в місці внесення зразку на мембрані вступає в реакцію з антитілами до міоглобіну. Потім суміш мігрує вздовж мембрани по принципу хроматографії під дією капілярної сили і вступає в реакцію із захвачуючими реагентами, які були заздалегідь нанесені на тестову ділянку мембрани, в результаті чого і утворюється кольорова лінія. Наявність такої лінії на тестовій ділянці вказує на позитивний результат тестування, в той час, як відсутність її вказує на негативний результат. З метою контролю якості роботи тесту, кольорова лінія буде завжди з’являтися на контрольній ділянці тесту, підтверджуючи, що достатня кількість зразку були використана і заповнення капілярів мембрани відбулося.

Застереження

- Для професійної in vitro діагностики. Не використовувати після закінчення терміну придатності.

- Тест повинен зберігатися в запаяному пакеті до моменту використання.

- Не їсти, не пити, не палити в місцях знаходження зразків і тестів.

- Не використовувати тест, якщо упаковка пошкоджена.

- Поводитися зі зразками необхідно як з потенційно інфікованим матеріалом. Дотримуйтесь встановлених мір безпеки відносно мікробіологічного ризику та виконуйте стандартні заходи по знищенню зразків.

- При роботі зі зразками носити захисний одяг: халат, одноразові рукавички та окуляри.

- Вологість і температура можуть вплинути на результати тестування.

Зберігання і стабільність

Зберігати в запаяному пакеті при кімнатній температурі чи в холодильнику (2-30°С). Тест зберігає стабільність до моменту закінчення терміну придатності, вказаного на запаяному пакеті. Тест повинен знаходитися в запаяному пакеті до моменту використання.  Не заморожувати.   Не використовувати по закінченню терміну придатності. Термін придатності 24 місяці.

Забір зразку і підготовка

- Тест на визначення міоглобіну (цільна кров, сироватка, плазма) може бути проведеним на зразках цільної крові (з вени чи пальця), сироватки чи плазми.

- Для забору цільної крові з пальця:

- Помити руки пацієнта теплою водою з милом або протерти змоченою у спирті ваткою. Висушити.

- Рухами від зап’ястя до кінчиків пальців, розім’яти середній або безіменний пальці, не торкаючись місця проколу.

- Проколоти шкіру стерильним ланцетом. Витерти першу краплю крові.

- Масажуючи руку від зап’ястя до пальців, отримати утворення достатньої краплі крові.

- Розташувати палець пацієнта так, щоб крапля крові потрапила до лунки S тест-системи.

- Додати цільну кров з пальця у лунку S на касеті шляхом стікаючої краплі:

- Підвести палець пацієнта над лункою S таким чином, щоб крапля крові попала у лунку.

- Капнути 3 краплі крові з пальця у центр лунки, або доторкнутися краплею на пальці безпосередньо лунки. Уникати прямого контакту пальця з лункою S.

- Відділити сироватку та плазму  як можна швидше для уникнення гемолізу. Використовувати тільки негемолізовані зразки.

- Тест повинен бути проведений негайно після того як зразок був взятий. Не залишати зразки на тривалий час при кімнатній температурі. Зразки можуть зберігатися при температурі 2-8ºС протягом 3 днів. Для тривалого зберігання зразки повинні зберігатися при температурі нижче -20ºС. Цільну кров з вени слід зберігати  при температурі 2-8ºС та використати для тестування впродовж 2 днів після забору. Не заморожувати зразки цільної крові. Цільну кров з пальця  використати для тестування негайно.

- Перед тестуванням довести зразки до кімнатної температури. Розморозити заморожені зразки і збовтати перед тестуванням. Зразки не можна заморожувати і розморожувати декілька раз.

- У випадку транспортування, зразки повинні бути упаковані відповідно до санітарних вимог.

Матеріали

Надані матеріали

| Тест | Піпетка |
| --- | --- |
| Інструкція | Буфер |

Необхідні, але не надані матеріали

| Пробірки | Ланцети (лише для крові з пальця) |
| --- | --- |
| Центрифуга | Годинник |

Використання

Довести тест, зразок до кімнатної температури (15-30ºС) перед тестуванням.

- Довести  пакет з тестом до кімнатної температури перед тим як відкрити його.  Дістати  тест із запаяного пакету і використати як можна швидше для отримання кращого результату.

- Покласти тест на чисту і рівну поверхню.

Для зразків сироватки чи плазми: тримаючи піпетку вертикально, внести 2 	краплі сироватки чи плазми (приблизно 50 мкл) у  лунку S на касеті і 	зазначити час.

Для зразків цільної крові з вени: тримаючи піпетку вертикально, внести  3 краплі цільної крові (приблизно 75 мкл) у  лунку S на касеті, потім додати 1 краплю буферу  (приблизно 40 мкл) і  зазначити час.

Для зразків цільної крові з пальця: додати 3 краплі цільної крові (приблизно 75 мкл) у  лунку S на касеті, потім додати 1 краплю буферу  (приблизно 40 мкл) і  зазначити час. Використовуючи метод стікаючої краплі:  дозволити впасти 3 краплям крові з пальця (приблизно 75 мкл) в центр лунки S на касеті , потім додати 1 краплю буферу  (приблизно 40 мкл) і зазначити час.

- Почекати, поки кольорові лінії з’являться. Результат слід перевірити через 10 хвилин. Не приймати до уваги результати тесту через 20 хвилин.

Інтерпретація результату

(Будь ласка користуйтеся приведеною ілюстрацією)

Результат позитивний*: поява двох чітких ліній червоного кольору. Одна червона лінія з’являється на контрольній ділянці (С), а інша на тестовій ділянці (Т).

*УВАГА: інтенсивність червоної лінії на тестовіій ділянці (Т) може змінюватися в залежності від концентрації міоглобіну в зразку. Тому, поява  червоної лінії будь-якого відтінку на тестовій ділянці (Т) повинна розглядатися як позитивний результат.

Результат негативний: тільки одна червона лінія з’являється на контрольній ділянці тесту (С). На тестовій ділянці (Т) не з’являється жодна лінія.

Результат недійсний: контрольна лінія не з’являється. Недостатня кількість зразку була використана чи не дотримана процедура тесту. Повторіть тестування, використовуючи новий тест.  В випадку, якщо проблема залишається, негайно припиніть тестування і зв’яжіться з вашим місцевим дистриб’ютором.

Контроль якості

Тест має внутрішній контрольний пристрій. Червона лінія, яка з”являється на контрольній ділянці (С), є тим самим внутрішнім контрольним пристрієм. Вона підтверджує достатню кількість  зразку і правильну техніку проведення тесту.

Контрольні стандарти не додаються до даного тесту.  Проте, рекомендується щоб позитивний контроль і негативний контроль використовувались для перевірки правильності роботи тесту, керуючись положеннями належної лабораторної практики.

Обмеження

- Тест на визначення міоглобіну (цільна кров/сироватка/плазма) використовується для діагностики in vitro. Тест повинен використовуватися для виявлення міоглобіну в цільній крові, сироватці чи плазмі і є якісним аналізом, тому  за допомогою його не можливо визначити кількісний вміст чи ступінь підвищення міоглобіну.

- Тест на визначення міоглобіну (цільна кров/сироватка/плазма) лише вказує на наявність міоглобіну  в зразку і не повинен бути єдиним критерієм діагностики інфаркту міокарда.

- Тест на визначення міоглобіну (цільна кров/сироватка/плазма) визначає рівень міоглобіну в зразку не менш ніж 50 нг/мл. Негативний результат тестування не виключає можливість інфаркту міокарда.

- Як і у всіх випадках діагностики, результат тестування повинен прийматись до уваги в сукупності з іншою клінічною інформацією, доступною лікарю.

- Деякі зразки, котрі вміщують високі титри гетерофільних антитіл чи ревматоїдного фактору (РФ), можуть вплинути на очікувані результати. Якщо навіть результати тесту позитивні, слід враховувати клінічні дані  разом з іншою, доступною лікарю, інформацією.

- Існує ймовірність, що деякі зразки цільної крові з підвищеною в’язкістю або ті, що зберігались більше 2 днів, можуть утратити здатність належним чином просуватись  по капілярам мембрани тесту. В такому випадку потрібно повторити тестування зі зразком сироватки або плазми того ж пацієнта, використовуючи нову тест-касету.

Очікувані результати

Тест на визначення міоглобіну (цільна кров/сироватка/плазма) був порівняний з провідними EIA тестами на міоглобін, показуючи точність 98.0%.

Характеристики роботи тесту

Чутливість та специфічність

Тест на визначення міоглобіну (цільна кров/сироватка/плазма) був порівняний з провідними EIA тестами на міоглобін на одних і тих же зразках крові. Отримані результати показали що чутливість тесту на визначення міоглобіну (цільна кров/сироватка/плазма) становить 100%, специфічність – 97.7%.

| Метод | EIA тест | Загальний результат |
| --- | --- | --- |
| Тест на визначення міоглобіну | Результат | Позитивний | Негативний |  |
|  | Позитив. | 60 | 9 | 69 |
|  | Негатив. | 0 | 374 | 374 |
| Загальний результат | 60 | 383 | 443 |

Відносна чутливість: 100%(94.0%-100%)*

Відносна специфічність: 97.7%(95.6%-98.9%)*

Точність: 98.0%(96.2%-99.1%)*                          	           *95% інтервал довіри

Точність

Внутрішньосерійне дослідження

Внутрішньо серійна точність була визначена, використовуючи по 10 копій тестів кожної із 3 партій, на зразках крові з рівнем міоглобіну   0 нг/мл, 50 нг/мл, 100 нг/мл, 200 нг/мл і 400 нг/мл. Результати були правильно визначені в >99% випадків.

Міжсерійне дослідження

Міжсерійна точність була визначена 3 незалежними дослідженнями на одних і тих же 5 зразках крові з вмістом міоглобіну 0 нг/мл, 50 нг/мл, 100 нг/мл, 200 нг/мл і 400 нг/мл. 3 різні партії тестів на визначення міоглобіну були протестовані цими зразками крові. Результати були правильно визначені в >99% випадків.

Перехресна чутливість до побічних речовин.

Зразки крові, що містять 110 нг/мл альбуміну, 6 мг/мл білірубіну, 10 нг/мл гемоглобіну, 5мг/мл холестерину та 15 мг/мл тригліцерідів, були протестовані тестом на визначення міоглобіну (цільна кров/сироватка/плазма). Перехресної чутливості до побічних речовин не спостерігалося.

Наступні компоненти були протестовані тестом на визначення міоглобіну (цільна кров/сироватка/плазма) і також перехресної чутливості до побічних речовин не спостерігалося.

| Acetaminophen | Chloramphanicol | Flunarizine Hydrochloride | Nifedipine |
| --- | --- | --- | --- |
| Acetoacetic Acid | Chlordiazepoxide | Furosemide | Oxalic Acid |
| Acetylsalicylic acid | Cilazapril | Gentisic Acid | Oxazepam |
| Anisodamine | Creatine | Hydrochlorothiazide | Pentoxifyline |
| Ascorbic Acid | Diclofenac | Isosorbide Mononitrate | Phenobarbital |
| Atenolol | Digoxin | Labetalol | Quinine |
| Atorvastatin Calcium | DL-Tyrosine | Metoprolol Tartrate | Ramipril |
| Caffeine | Ethanol | Moracizine Hydrochloride | Verapamil |
| Captopril | Felodipine |  |  |

Бібліографія

- Wong SS. Strategic utilization of cardiac markers for diagnosis of acute myocardial infarction. Ann Clin Lab Sci, 26:301-12, 1996.

- Kagen LJ. Myoglobin methods and diagnostic uses. CRC Crit. Rev. Clin. Lab. Sci., 2:273, 1978.

- Chapelle JP. et al. Serum myoglobin determinations in the assessment of acute myocardial infarction. Eur. Heart Journal, 3:122, 1982.

- Hamfelt A. et al. Use of biochemical tests for myocardial infarction in the county of Vasternorrland, a clinical chemistry routine for the diagnosis of myocardial infarction. Scand. J. Clin. Lab. Invest. Suppl., 200:20, 1990.

ВИРОБНИК

Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. China

ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВ “Фармаско”. ЛАБОРАТОРІЯ В КИШЕНІ

04655, Україна, м.Київ, вул.В.Хвойки, 21

тел.: +38 (044)537-08-04

www.pharmasco.com, e-mail: contact@pharmasco.com

Свідоцтво про державну реєстрацію 8310/2008 від 5 листопада 2008 року