CITO TEST Troponin I

# Імунохроматографічний тест на визначення тропоніну I

# (цільна кров/сироватка/плазма)

Швидкий однокроковий  тест для якісного визначення серцевого тропоніну I в цільній крові, сироватці, плазмі.

Для професійної  in vitro діагностики.

Використання

Тест для визначення тропоніну I (цільна кров/сироватка/плазма) є швидким імунохроматографічним аналізом для якісного визначення  серцевого тропоніну I в цільній крові, сироватці, плазмі з метою діагностики інфаркту міокарду (ІМ).

Коротке пояснення

Серцевий тропонін I (cTnI) представлений білком, який знаходиться в м’язах серця, і має молекулярну вагу 22.5 кДa.1  Тропонін I є частиною комплексу, до складу якого входять тропінін Т та тропінін С. При пошкодженні серцевого м’язу тропонін I звільнюється в кров через 4-6 годин після появи болю разом з КК-МВ, але рівень останнього повертається до норми через 72 години, в той час, як тропонін I залишається підвищеним  протягом 6-10 днів, забезпечуючи достатню кількість часу для визначення серцевого пошкодження.  Висока специфічність тропоніну I у визначенні пошкодження міокарду використовується в передопераційному періоді, після марафонських пробігів, закритої травми грудної клітини. Звільнення тропоніну I  спостерігається не тільки при ІМ, але й при ішемічному пошкодженні в результаті аорто-коронарного шунтування. Тропонін I є найбільш переважним біомаркером при інфаркті міокарду із-за високої специфічності та чутливості.

Тест на визначення  тропоніну I (цільна кров/ сироватка/ плазма) є простим  у використанні тестом для селективного визначення тропоніну I в цільній крові, сироватці, плазмі. Найменший рівень визначення тропоніну становить 0,5 нг/мл.

Принцип

Тест на визначення тропоніну I (цільна кров/сироватка/плазма) є якісним, мембранним тестом для визначення тропоніну I в цільній крові, сироватці, плазмі. Під час тестування, цільна кров, сироватка чи плазма в місці внесення зразку на мембрану реагує з антитілами до тропоніну I. Потім суміш мігрує вздовж мембрани по принципу хроматографії під дією капілярної сили і вступає в реакцію з захвачуючими реагентами, які були заздалегідь нанесені на тестову ділянку мембрани, і в результаті цього утворюється кольорова лінія. Наявність цієї лінії на тестовій ділянці вказує на  позитивний результат, в той час як відсутність її вказує на негативний результат тестування. З метою контролю якості роботи тесту, кольорова лінія буде завжди з’являтися на контрольній ділянці тесту, підтверджуючи, що достатня кількість зразку були використана і заповнення капілярів мембрани відбулося.

Застереження

- Для професійної in vitro діагностики. Не використовувати після закінчення терміну придатності.

- Тест повинен зберігатися в запаяному пакеті до моменту використання.

- Не їсти, не пити, не палити в місцях знаходження зразків і тестів.

- Не використовувати тест, якщо упаковка пошкоджена.

- Поводитися зі зразками необхідно як з потенційно інфікованим матеріалом. Дотримуйтесь встановлених мір безпеки відносно мікробіологічного ризику та виконуйте стандартні заходи по знищенню зразків.

- При роботі зі зразками носити захисний одяг: халат, одноразові рукавички та окуляри.

- Вологість і температура можуть вплинути на результати тестування.

Зберігання і стабільність

Зберігати в запаяному пакеті при кімнатній температурі чи в холодильнику (2-30 Сº). Тест зберігає стабільність до моменту закінчення терміну придатності, вказаного на запаяному пакеті. Тест повинен знаходитися в запаяному пакеті до моменту використання. НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ. Не використовувати по закінченню терміну придатності.  Термин придатності 24 місяці.

Забір зразку і підготовка

- Тест на визначення Тропоніну I (цільна кров, сироватка, плазма) може бути проведеним на зразках цільної крові (з вени чи пальця), сироватки чи плазми.

- Для забору цільної крові з пальця:

- Помити руки пацієнта теплою водою з милом або протерти змоченою у спирті ваткою. Висушити.

- Рухами від зап’ястя до кінчиків пальців, розім’яти середній або безіменний пальці, не торкаючись місця проколу.

- Проколоти шкіру стерильним ланцетом. Витерти першу краплю крові.

- Масажуючи руку від зап’ястя до пальців, отримати утворення достатньої краплі крові.

- Підвести палець пацієнта над лункою S таким чином, щоб крапля крові попала у лунку.

- Капнути 3 краплі крові з пальця у центр лунки, або доторкнутися краплею на пальці безпосередньо лунки. Уникати прямого контакту пальця з лункою S.

- Відділити сироватку та плазму як можна швидше для уникнення гемолізу. Використовувати негемолізовані зразки.

- Тест повинен бути проведений негайно після того як зразок був взятий. Не залишати зразки на тривалий час при кімнатній температурі. Зразки можуть зберігатися при температурі 2-8ºС протягом 3 днів. Для тривалого зберігання зразки повинні зберігатися при температурі нижче -20ºС. Цільну кров з вени слід зберігати  при температурі 2-8ºС та використати для тестування впродовж 2 днів після забору. Не заморожувати зразки цільної крові. Цільну кров з пальця  використати для тестування негайно.

- Перед тестуванням довести зразки до кімнатної температури. Розморозити заморожені зразки і взбовтати перед тестуванням. Зразки не можна заморожувати і розморожувати декілька раз.

- У випадку транспортування, зразки повинні бути упаковані відповідно до санітарних вимог.

Матеріали

Надані матеріали

| Тест | Піпетка |
| --- | --- |
| Інструкція | Буфер |

Необхідні, але не надані матеріали

| Пробірки | Ланцети (лише для крові з пальця) |
| --- | --- |
| Центрифуга | Годинник |

Використання

Довести тест, зразоки та/або контрольні розчини до кімнатної температури (15-30ºС) перед тестуванням.

- Довести  пакет з тестом до кімнатної температури перед тим як відкрити його.  Дістати  тест із запаяного пакету і використати як можна швидше.

- Покласти тест на чисту і рівну поверхню.

Для зразків сироватки чи плазми:

тримаючи піпетку вертикально, внести  2 краплі сироватки чи плазми (приблизно 50 мкл) у  лунку S на касеті і зазначити час. Дивись ілюстрацію внизу.

Для зразків цільної крові з вени:

тримаючи піпетку вертикально, внести  3 краплі цільної крові (приблизно 75 мкл) у  лунку S на касеті, потім додати 1 краплю буферу (приблизно 40 мкл) і  зазначити час. Дивись ілюстрацію внизу.

Для зразків цільної крові з пальця:

внести 3 краплі цільної крові, отриманої з пальця (приблизно 75 мкл) в центр лунки S на касеті, потім додати 1 краплю буферу (приблизно 40 мкл) і зазначити час. Дивись ілюстрацію внизу.

- Почекати поки червона лінія  чи лінії з”являться. Результат слід перевірити через 10 хвилин. Не приймати до уваги результати тесту через 20 хвилин.

Інтерпретація результату

(Будь ласка користуйтеся приведеною ілюстрацією)

Результат позитивний*: поява двох чітких ліній червоного кольору. Одна червона лінія з’являється на контрольній ділянці (С), а інша на тестовій ділянці (Т).

*УВАГА: інтенсивність червоної лінії на тестовіій ділянці (Т) може змінюватися в залежності від концентрації Тропініну I у зразку. Тому, поява  червоної лінії будь-якого відтінку на тестовій ділянці (Т) повинна розглядатися як позитивний результат.

Результат негативний: тільки одна червона лінія з’являється на контрольній ділянці тесту (С). На тестовій ділянці (Т) не з’явлюється жодна лінія.

Результат недійсний: контрольна лінія не з’являється. Недостатня кількість зразку була використана чи не дотримана процедура тесту. Повторіть тестування, використовуючи новий тест.  У випадку, якщо проблема залишається, негайно припиніть тестування і зв’яжіться з вашим місцевим дистриб’ютором.

Контроль якості

Тест має внутрішній контрольний пристрій. Червона лінія, яка з”являється на контрольній ділянці (С), є тим самим внутрішнім контрольним пристрієм. Вона підтверджує достатню кількість  зразку і правильну техніку проведення тесту.

Контрольні стандарти не додаються до даного тесту.  Проте, рекомендується щоб позитивний і негативний контролі використовувались для перевірки правильності роботи тесту, керуючись положеннями належної лабораторної практики.

Обмеження

- Тест на визначення тропоніну I (цільна кров/сироватка/плазма) використовується для діагностики in vitro. Тест повинен використовуватися для виявлення тропоніну I в цільній крові, сироватці чи плазмі. Тест є якісним аналізом, тому  за допомогою його не можливо визначити кількісний вміст чи ступінь підвищення тропоніну I.

- Тест на визначення тропоніну I (цільна кров/сироватка/плазма) лише вказує на наявність серцевого тропоніну I в зразку і не повинен бути єдиним критерієм діагностики інфаркту міокарда.

- Тест на визначення тропоніну I (цільна кров/сироватка/плазма) визначає рівень тропоніну I в зразку не менш ніж 0,5 нг/мл. Негативний результат тестування не виключає можливість інфаркту міокарда.

- Як і у всіх випадках діагностики, результати тесту повинні прийматись до уваги в сукупності з іншою клінічною інформацією, доступною лікарю.

- Деякі зразки, котрі вміщують високі титри гетерофільних антитіл чи ревматоїдного фактору (РФ), можуть вплинути на очікувані результати. Якщо навіть результати тесту позитивні, слід враховувати клінічні дані  разом з іншою, доступною лікарю, інформацією.

- Існує ймовірність, що деякі зразки цільної крові з підвищеною в’язкістю або ті, що зберігались більше 2 днів, можуть утратити здатність належним чином просуватись  по капілярам мембрани тесту. В такому випадку потрібно повторити тестування зі зразком сироватки або плазми того ж пацієнта, використовуючи нову тест-касету.

Очікувані результати

Тест на визначення тропоніну I (цільна кров/сироватка/плазма) був порівняний з провідними EIA тестами на тропонін I, показуючи точність 98.5%.

Характеристики роботи тесту

Чутливість та специфічність

Тест на визначення тропоніну I (цільна кров/сироватка/плазма) був порівняний з провідними EIA тестами на тропонін I на одних і тих же зразках крові. Отримані результати показали що чутливість тесту на визначення тропоніну I (цільна кров/сироватка/плазма) становить 98.5%, специфічність – 98.4%.

| Метод | EIA тест | Загальний результат |
| --- | --- | --- |
| Тест на визначення Тропініну I | Результат | Позитивний | Негативний |  |
|  | Позитив. | 197 | 8 | 205 |
|  | Негатив. | 3 | 505 | 508 |
| Загальний результат | 200 | 513 | 713 |

Відносна чутливість: 98.5%(95.7%-99.7%)*

Відносна специфічність: 98.4%(97.0%-99.3%)*

Точність: 98.5%(97.3%-99.2%)*

*95% досліджуваний інтервал

Точність

Внутрішньосерійне дослідження

Внутрішньо серійна точність була визначена, використовуючи по 10 копій тестів кожної із 3 партій тестів, на зразках крові з рівнем тропоніну I   0 нг/мл, 5 нг/мл, 10 нг/мл, 20 нг/мл і 40 нг/мл. Результати були правильно визначені в >99% випадків.

Міжсерійне дослідження

Міжсерійна точність була визначена 3 незалежними дослідженнями на одних і тих же 5 зразках крові з вмістом тропоніну I 0 нг/мл, 5 нг/мл, 10 нг/мл, 20 нг/мл і 40 нг/мл. 3 різні партії тестів на визначення тропоніну I були протестовані цими зразками крові. Результати були правильно визначені в >99% випадків.

Перехресна реактивність

Була протестована сироватка, котра вміщує відому кількість антитіл до тропоніну I та 10,000 нг/мл скелетного тропоніну I,  2,000 нг/мл тропоніну Т та 20,000 нг/мл серцевого міозину. Перехресної реактивності не було виявлено, тим самим вказуючи, що тест на визначення тропоніну I (цільна кров/сироватка/плазма)  має високу специфічність до серцевого тропоніну I.

Перехнерсна чутливість до побічних речовин.

Зразки, які вміщують 110 нг/мл альбуміну, 6 мг/мл білірубіну, 10 нг/мл гемоглобіну, 100 µg/мл холестерину та 15 мг/мл тригліцерідів, були протестовані тестом на визначення тропоніну I (цільна кров/сироватка/плазма). Перехресної чутливості до побічних речовин не спостерігалося.

Наступні компоненти в концентрації 50 мкг/мл були протестовані тестом на визначення тропоніну I (цільна кров/сироватка/плазма) і також перехресної чутливості до побічних речовин не спостерігалося.

| Acetaminophen | Captopril | Flunarizine | Oxazepam |
| --- | --- | --- | --- |
| Acetylsalicylic acid | Chloramphanicol | hydrochloride | Pentoxifyline |
| Anisodamine | Chlordiazepoxide | Hydrochlorothiazide | Phenobarbital |
| Ascorbic Acid | Cilazapril | Isosorbide Mononitrate | Quinine |
| Atenolol | Diclofenac | Labetalol | Ramipril |
| Atorvastatin | Digoxin | Metoprolol Tartrate | DL-Tyrosine |
| Calcium | Erythromycin | Moracizine | Trimethoprim |
| Bisoprolol Fumarate | Felodipine | hydrochloride | Verapamil |
| Caffeine | Furosemide | Nifedipine |  |

Бібліографія

- Adams, et al. Biochemical markers of myocardial injury, Immunoassay Circulation 88: 750-763, 1993.

- Mehegan JP, Tobacman LS. Cooperative interaction between troponin molecules bound to the cardiac thin filament. J.Biol.Chem. 266:966, 1991.

- Adams, et al. Diagnosis of Perioperative myocardial infarction with measurements of cardiac troponin I. N.Eng.J.Med 330:670, 1994.

- Hossein-Nia M, et al. Cardiac troponin I release in heart transplantation. Ann. Thorac. Surg. 61: 227, 1996.

- Alpert JS, et al. Myocardial Infarction Redefined, Joint European Society of Cardiology/American College of Cardiology: J. Am. Coll. Cardio., 36(3):959, 2000.

ВИРОБНИК

Acon Biotech (Hangzhou) Co., Ltd. China

ПОСТАЧАЛЬНИК

ТОВ “Фармаско”. ЛАБОРАТОРІЯ В КИШЕНІ

04655, Україна, м.Київ, вул.В.Хвойки, 21

тел.: +38 (044)537-08-04

www.pharmasco.com, e-mail: contact@pharmasco.com

Свідоцтво про державну реєстрацію № 8310/2008 від 5 листопада 2008 року